医疗设备需求参数表

1.设备主要用途 1.1主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊、肾内等临床超声诊断。 2.配置要求 2.1彩色超声诊断系统主机； 2.2配置探头：浅表探头1把、腹部探头1把； 2.3专用台车、探头扩展器； 3.主机及技术参数要求 3.1基本功能需求 3.1.1采用高分辨率液晶显示器，显示器尺寸≥15英寸；扫描方式：逐行扫描。 3.1.2具备数字化二维灰阶成像单元、数字化M型成像单元、数字化彩色多普勒血流成像单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元、数字化能、量多普勒，方向性能量图、数字化波束形成器、多倍声束处理等。 3.1.3标配内置锂电池，续航时间为≥50分钟。 3.1.4内置快捷操作指导模块：可通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅。 3.1.5具备穿刺针增强显影技术：能在彩色和能量多普勒的条件下，精确显示穿刺针、解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线可调功能。 3.1.6具备斑点噪声抑制技术，支持所有探头，B模式下支持≥6级调节。 3.1.7内置教学软件，具有扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图等。 3.2系统技术参数及要求 3.2.1二维灰阶成像单元 ； 3.2.2扫描线：每帧线密度≥512超声线。 3.2.3回放重现：灰阶图像回放≥500幅，回放速度可调。 3.2.4增益调节：B/M可调节，STC（TGC）分段≥8。 3.2.5最大显示深度：≥35cm。 3.2.6彩色多普勒参数：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 3.2.7取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 。 3.3测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 3.3.1具备血管血流测量与分析、自动IMT测量功能； 3.3.2频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算参数数量≥12个； 3.3.3具备血流量自动测量功能，在PW模式下，能一键自动测当前血管直径和流速并自动计算出当前血管血流量（一键同屏自动显示血管内径、流速、血流量等数据）。 3.4检查存储和管理 3.4.1内置硬盘≥256GB ； 3.4.2支持电影存储，存储时长可配置，最长时间≥30min。 3.4.3输入、输出接口：具备S-Video、USB、HDMI接口，且USB接口数量≥3个。 3.5探头要求 3.5.1凸阵探头：频率范围1-5MHz，基波频率个数≥5个，谐波频率个数≥5个。 3.5.2线阵探头：频率范围5-12MHz，基波频率个数≥5个，谐波频率个数≥5个。