医疗设备需求参数表

1.用途：心、脑血管及外周血管疾病造影诊断及介入治疗。

2.基本功能需求：包含但不限于智能路径导航（路图导航）、三维血管重建(3D旋转采集、图像处理)、类CT成像、低剂量控制等功能。

3.基本参数需求：

- 3.1机架运动包括电动及手动两种控制方式，具备自动跟踪旋转技术。

- 3.2 CRA≥90°CAU≥90°RAO≥180°LAO≥120°；导管床配备手臂支架、床垫、输液支架等，床面纵向运动范围≥115cm，床面升降范围≥28cm。

- 3.3高压发生器功率≥100KW,最大管电流≥1000MA，逆变频率≥100KHZ，最短曝光时间≤1ms。

- 3.4球管阳极热容量≥3.0MHu，球管焦点≥2个

- 3.5 数字平板探测器分辨率≥3.25LP/mm，像素尺寸≤154μm，有效探测面积不小于29.3cmx38cm。

- 3.6具备高性能图像采集及处理系统（提供具体配置参数）

- 3.7具备高性能图像存储及图像分析系统（提供具体配置参数）

- 3.8具备高性能三维重建及分析工作站（独立、提供原厂）

4.品牌要求：允许进口

5.质保期：≥5年

6.系统对接：对接医院现有PACS系统，接口费由供应商承担。

7.配套设备：包含但不限于以下目录

7.1多导联生理记录仪 1台

7.2射频消融仪1台

7.3快速ACT监测仪1台

7.4监护仪1台

7.5除湿机1台

7.6转运床1张

7.7空气消毒机1台

7.8全套防护用品5套（无铅，配衣架）

7.9高压注射器1台

7.10全套辅助附件，如臂托、头托等。

7.11机房及附属用房建设（包含但不限于装修、屏蔽、预控评、环评等服务内容，提供如铅玻璃、铅门等所有建设材料，安装新风空气净化系统）。