自动体外除颤仪(AED)需求参数

1.主机设备使用寿命＞8年;（提供机身标贴实物图片）

2.具备便携把手，较高便携性，支持开盖开机。

▲3.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的按键数量≤3个

▲4.主机设备具备急救车、航空等相关适航认证的转运标准。（提供适航检测报告）

5.工作温度范围至少满足-5°C~50°C,工作湿度范围5%-95%，非冷凝(提供使用说明书证明材料）

▲6.可除颤节律分析算法性能应满足 GB9706.8-2009 和 AHA 要求，算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含至少以下国际通用评测数据库：MIT-BIH数据库、AHA数据库、VFDB数据库、CU数据库、NST数据库等。（提供使用说明书证明材料）

▲7.具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者。

▲8.设备具有ISO27701隐私管理体系认证,

▲9.设备具有QC080000电子元件和产品危害物质管理体系认证。

9.采用双相波技术，支持成人以及儿童，波形参数可根据病人阻抗品产进行自动补偿。(提供使用说明书等证明材料)

▲10.输出能量:成人最大除颤能量≥360J。

11.从开机到200J放电准备就绪时间≤7s；(提供使用说明书等证明材料)；

12.开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。(提供使用说明书等证明材料)

▲13.单副电极片有效期:≥48个月。（提供使用说明书和电极片包装袋实物图片）

14.主机具备电极片收纳仓，方便待机状态下电极片的收纳，待机状态下电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率;

15.可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。

▲16.为帮助施救者更好地掌握按压频率，提高心肺复苏质量，除颤电极片可实时检测按压频率，并提供相应反馈提示

17.电池有效期≥5年（提供电池标签实物图证明）。

▲18.具备电池低电量检测和报警提示功能，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J以上除颤充放电。

19.电池至少可支持320次200J以上除治疗(提供使用说明书等证明材料)。

▲20.可根据环境噪音强度，自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用，符合公共领域使用要求；

21.支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动提示信息、除颤能量和CPR按压模式;

▲22.可选配与AED设备同一制造商生产的原厂CPR传感器，提供按压质量实时反馈，提高CPR按压质量。（提供CPR传感器的注册证）。

23.设备支持USB数据导出功能。

▲24.支持每日、每周、每月、每季度设备自检，列明自检项目。(提供使用说明书等证明材料);