医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 体外冲击波治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.用于急慢性软组织损伤、颈肩腰腿疼、骨关节疾病、神经源性疾病及创面修复等疾病的辅助治疗。 - 2.≥12.1寸液晶触摸屏操作显示。 - 3.双通道输出，可同时使用2把冲击手枪，每个通道可独立调节。 - 4.具有单次冲击和连续冲击模式。 - 5.冲击次数可调，调节步进100次，最大设定冲击次数≥9000次。 6.工作压力可调：最小工作压力≤1bar，最大工作压力≥5.5bar，调节步进值0.1bar。 7.最大输出能量：≥210mJ。 8.最大能量密度：≥7mJ/mm²±0.2mJ/mm²。 9.冲击频率可调，最小冲击频率≤1Hz，最大冲击频率≥25Hz，调节步进0.5Hz。 10.治疗枪具有减振功能。 11.不少于8个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。 12.具有VAS疼痛评估模式：内置动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算。 13.自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。 14.具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 15.输出压力波最小脉宽180μs±10%。 16.具有双重过压安全装置。 17.内置处方不少于200个，可以根据身体部位选择相应的治疗处方。 18.至少具有5种阶梯输出控制模式，压力、频率阶梯参数可调。 19.系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究； 20、系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出； 21、系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。 22、用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线以及专家诊断,方便数据分析； 23、核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，SMC电磁阀，输出稳定性高。 |  |  |  |