一次性手套需求量及技术参数
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	预估
数量
	单价限价（元）
	服务期限

	1
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	6.5码、7码、7.5码、8码
	双
	54000
	2.55
	一年

	2
	一次性使用医用橡胶检查手套
	小号（S）

中号（M）

大号（L）
	双
	110000
	1.70
	一年

	3
	医用丁腈检查手套
	小号（S）

中号（M）

大号（L）
	双
	80000
	0.60
	一年

	4
	医用薄膜手套(PE)
	中号（M）
	双
	880000
	0.13
	一年


★一、配送清单

注：以产品实际入库数量进行结算。
二、技术参数要求

（一）一次性使用灭菌橡胶外科手套
★1、适用范围：用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
★2、材质及型号：由天然橡胶胶乳制造，应为麻面、无粉型、弯型。
★3、依据《医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量》（GB 24788-2009），无粉医用手套表面残余粉末含量不大于２.0mg／只。
4、对于所有规格（6.5码、7码、7.5码、8码）手套最小厚度：光面0.15mm，纹理0.13mm（供应商需在响应文件中提供任一规格产品的完整第三方检测报告复印件或产品说明书予以佐证，第三方检测报告或产品说明书不应有PS、遮挡、截取，第三方检测报告产品信息处、样品图片页外应有包装信息且与本次响应的产品一致）。
5、对于所有规格（6.5码、7码、7.5码、8码）手套加速老化前后扯断力和伸长率要求如下：（5.1至5.4供应商均需在响应文件中提供任一规格产品的完整第三方检测报告复印件或产品说明书予以佐证，第三方检测报告或产品说明书不应有PS、遮挡、截取，第三方检测报告产品信息处、样品图片页外应有包装信息且与本次响应的产品一致）
▲5.1加速老化前扯断力≥18N；
5.2加速老化前拉断伸长率≥750%；
▲5.3加速老化后扯断力≥16N；
5.4加速老化后拉断伸长率≥600%；
★6、配送的所有规格（6.5码、7码、7.5码、8码）手套均应经过环氧乙烷或辐照灭绝，无菌标准须满足卫健委消毒技术规范（2002版）或《中华人民共和国药典》1101无菌检查法要求（供应商须在响应文件中提供任一规格产品的完整第三方检测报告复印件或产品说明书予以佐证，第三方检测报告或产品说明书不应有PS、遮挡、截取，第三方检测报告产品信息处、样品图片页外应有包装信息且与本次响应的产品一致）。
★7、配送的所有规格（6.5码、7码、7.5码、8码）手套均须符合《一次性使用灭菌橡胶外科手套》（GB/T 7543-2020）关于尺寸、不透水性、拉伸性能、灭菌、厚度的标准。（供应商须在响应文件中提供任一规格产品的完整第三方检测报告复印件或产品说明书予以佐证，第三方检测报告或产品说明书不应有PS、遮挡、截取，第三方检测报告产品信息处、样品图片页外应有包装信息且与本次响应的产品一致）；《一次性使用灭菌橡胶外科手套》（GB/T 7543-2020）其余要求可不提供佐证材料。
（二）一次性使用医用橡胶检查手套
★1.基本要求：
1.1 用途：主要用于医用检查和诊疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染，或用于处理受污染医疗材料防护用
1.2 规格型号：规格包含S、M、L三种，型号有麻面有粉/麻面

1.3 材质：天然橡胶胶乳，手套颜色为乳白色
1.4 包装要求：单个包装有两只；单个包装为双面纸塑，一次性独立无菌包装经环氧乙烷灭菌
1.5 不透水性：手套不漏水
1.6 符合《GB10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套》标准
2.其他要求：
2.1 手腕部翻折
2.2 按GB10213-2006中 6.3条拉伸性能描述中的试验方法，拉伸性能：老化前扯断力≥8.0N
2.3按GB10213-2006中 6.3条拉伸性能描述中的试验方法，老化前扯断伸长率的最小值≥650%
2.4按GB10213-2006中 6.3条拉伸性能描述中的试验方法，老化后扯断力的最小值≥6.0N
2.5按GB10213-2006中 6.3条拉伸性能描述中的试验方法，老化后扯断伸长率的最小值≥600%
▲2.6 尺寸：麻面厚度:0.11mm~2.03mm（提供检测报告复印件或产品说明书，并加盖供应商公章）。

（三）医用丁腈检查手套
1.用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。

2.采用丁腈胶乳制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。

3.用于医疗检查、护理，起到隔离与防护的作用。

4.型号含有大码、中码和小码，本产品不分左右手。具体根据采购人要求供货。
（四）医用薄膜手套(PE)
1.产品由聚乙烯材料制成。 

2.型号含有大码、中码和小码，具体根据采购人要求供货。 

3.手套外观应五指分明。

4.呈透明或半透明状，无杂质。

5.手套不透水。

6.每袋包装规格≥100支。



