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	1.测试方法：采用分段多频生物电阻抗检测方式，支持多频率生物电阻抗联合分析；
2.计算方法:计算模型降低对年龄、性别经验估算参数的依赖，投标文件中可提供彩页或制造商盖章技术说明进行佐证。
3.电极方法：采用 4 极多点接触式电极，电极接触点位不少于 8 点。
4.测试部位及频率：阻抗（Z）检测采用不少于 2 种不同工作频率，针对右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢 5 个躯体节段完成不少于 10 组电阻抗测量。
5.报告输出类型：可生成3类以上检测报告，包含成人综合体成分报告、0-17 岁儿童营养评估报告、热敏简易报告，各类报告支持单独打印输出。
6.测量输出项目 
设备需完整输出以下基础必选分析数据；儿童成长曲线图、成长评分、分节段分频率生物电阻抗对比图作为加分拓展功能，不作强制要求：
 ①人体基础成分：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重；
 ②肌肉脂肪分析：体重、骨骼肌量、体脂肪量；
 ③肥胖基础指标：BMI 身体质量指数、体脂百分比；
 ④分节段肌肉均衡度：左右上肢、躯干、左右下肢肌肉分布对比；
 ⑤分节段脂肪分析：左右上肢、躯干、左右下肢脂肪分布；
 ⑥检测历史档案：可调取历次体重、骨骼肌、体脂百分比对比记录；
 ⑦综合评分、体重管控方案：目标体重、减重 / 增重控制量、脂肪调控量、肌肉调控量；
 ⑧营养评估：蛋白质、无机盐、体脂肪水平评估；
 ⑨肥胖程度分级评估：BMI、体脂百分比；
 ⑩躯体均衡评估：上肢、下肢、上下肢整体均衡对比；
 ⑪内脏脂肪：输出内脏脂肪等级数值及可视化图示；
 ⑫腰臀比：输出腰臀比数值及对比图示；
 ⑬深度研究参考指标：骨骼肌量、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、去脂体重指数、脂肪量指数、骨骼肌 / 体重比值、每日推荐热量摄入、运动热量消耗；
 ⑭检测结果综合解读； 加分拓展项：可出具儿童身高体重成长曲线图、成长评分、儿童肥胖度评估、分躯体节段分频率生物电阻抗对比图。
7、设备可输出骨骼肌指数（SMI）量化评估数值，支持调取该指标历次检测历史记录（投标方可提供检测报告样例，或制造商加盖公章的技术说明文件佐证）。
8、参考标准数据库：内置亚洲人群参考标准，同时可切换多种人种参考标准。
9、操作语言：操作界面包含中文，同时配套不少于 5 种其他语种切换。
10、显示屏：≥7英寸彩色液晶触控显示屏。
[bookmark: OLE_LINK1]11、测量体重范围：设备称重下限不高于 2kg，称重上限不低于 220kg（满足临床重度肥胖人群筛查，优于 220kg 均可）。
12、生物电阻抗检测区间覆盖 10Ω～1000Ω；四肢阻抗测量误差不超过 ±2%，躯干阻抗测量误差不超过 ±3%（本条款为实质性要求）；若四肢阻抗测量误差达到 ≤±1% 可予以加分；加分需提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的对应项目检测报告，未提供或报告无该检测项目不予加分；佐证可提供第三方检测报告或制造商加盖公章的技术说明文件佐证）。
13、设备搭载不少于两种检测工作频率，单频频率误差允许范围 ±1%；
14、数据存储：支持录入受检者 ID 建立档案，存储容量≥50000 条记录。
15、配套健康管理软件功能 
15.1 成人饮食运动指导：基础版具备成人体成分解读报告、膳食建议、运动指导内容；可独立打印报告；配套食物交换份、个性化食谱专项报告作为加分项（投标方可提报告截图或厂家盖章技术说明文件佐证）。
15.2 儿童营养评估：内置 0-17 岁全年龄段儿童专项营养分析报告（投标方可提报告截图或厂家盖章技术说明文件佐证）。
16、内置操作交互接口：整机自带不少于 2 组内置交互模块，包含触控屏幕、实体操作按键（投标方可提供产品彩页或厂家盖章技术说明文件佐证）。
17、收纳结构：设备支持折叠收纳设计，配备便捷折叠操控机构；
18、语音交互提示：按键操作、全程检测流程配有提示音效与语音引导功能。
19、外部数据通讯接口：设备具备多类型外接通讯接口，包含串口、多组 USB 接口、有线网口，可实现设备与外部设备、电脑数据互通；
20、外接存储支持：可使用USB存储设备存储数据或备份全部数据。
21、整机数据备份恢复：支持使用 USB 存储设备完成全部历史检测数据备份与恢复操作。
22、报告自定义打印：打印报告页眉区域可自定义展示医疗机构名称、地址、联系方式。
23、后台管理功能：内置管理员权限菜单，可完成设备参数配置、患者数据统一管理；自带故障自查模块，提供设备故障排查指引。
24、检测模式：整机提供不少于 2 种检测模式，至少包含简易快速检测模式、专业详细检测模式（投标方可提供软件截图或厂家盖章技术说明文件佐证）。
25、设备使用年限≥8年。
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