耳鼻咽喉头颈外科新购买鼻内镜、喉内镜参数需求
（一）鼻内镜（2个）
1、柱状晶体技术，30°；
2、最大插入部外径≥4mm，工作长度18cm；
3、视场角≥100°，有效观察景深：1～50mm
4、照度≥1500lx，视场中心角分辨力≥2.0C/(°）；单位相对畸变的控制量VUz ：≤16%。
5、具备螺纹适配器，可连接不同品牌光缆；
6、在D65标准照明体下的显色指数Ra≥94；（需提供证明文件）
7、可以耐受≥500次的高温高压灭菌循环使用；（需提供使用说明书）
（二）喉内镜（2个）
[bookmark: _GoBack]1、进口不锈钢板材整体加工，防腐性号，表面无镀层
2、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损
3、镜体直径≥4.8mm，工作长度≥183mm
4、视向角12°，视场角≥45°
5、▲中心角分辨力：≥4.9C/（°）
6、有效景深1-50mm
7、在A标准照明体下的显色指数Ra值≥90
8、A 标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数 Ra：≥90
9、D65 标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数 Ra：≥88
10、耐受≥500次的高温高压灭菌循环使用；（需提供使用说明书）
