医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心 | 设备名称 | 掌上彩超 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、整机基础要求 - 一体化掌上超声，主机、屏幕、探头集成一体，单手可握持；整机重量≤500g； - 整机防护等级≥IP53，防水防污，机身支持医用消毒液擦拭消毒； - 内置锂电池，连续工作续航≥4 小时；支持 Type-C 通用接口充电，具备电池过充、过放安全防护功能； - 显示屏≥6 英寸高清触控屏，强光环境可视；整机采用无风扇静音散热设计，长时间运行流畅不卡顿； - 搭载医用专用嵌入式系统，开机启动时间≤15 秒，操作流程简洁，运行稳定不易死机。 二、成像性能 - 基础 B 超成像：灰阶等级≥256 级，最大探测深度≥240mm，内置图像降噪、清晰度优化算法； - 血流成像：具备彩色血流、微细血流成像功能，可清晰识别、分辨血管内血流信号； - 频谱检测：支持脉冲多普勒（PW）模式，可自动测量血流速度、测算各类血流动力学相关数值。 三、探头配置 - 标准配置：腹部凸阵探头，适用于腹部脏器超声筛查检查； - 可选拓展配置：浅表高频探头，满足小器官、血管等浅表检查； - 探头外壳可擦拭消毒，线缆耐弯折，探头整体防水防渗漏。 四、测量及报告输出 - 基础自动测量功能：支持距离、面积、心率、血流阻力指数等临床常规测量计算； - 设备本地可生成标准化超声筛查图文报告，支持外接打印机纸质输出报告。 五、存储与数据传输 - 整机总存储容量≥128GB，其中设备内置本地存储≥64GB，可长期保存静态超声影像、动态扫查视频； - 支持 WiFi 无线、USB 有线两种方式导出影像与报告资料；设备开放标准化通用医疗数据接口，可实现与院内慢病管理类业务平台数据互通、自动归档。 |  |  |  |