医疗设备需求参数表
	科  室
	济慈医疗部
	设备名称
	智能身高体重脂肪
一体机

	拟采购数量
	2台
	参数用途
	市场调查

	一、基础功能
采用超声波模块自动测量身高，测量精度±0.1cm；搭载高精度压力传感器测量体重，精度±0.1kg；设备自动计算并显示 BMI 数值，依据国家标准给出体重分类提示（正常/超重/肥胖）；整机内置热敏打印机，可即时打印包含测量时间、身高、体重、BMI等完整信息的纸质报告。
二、核心功能（人体成分分析与数据互联）
1. 人体成分分析：基于生物电阻抗（BIA）检测技术，可测量体脂率、肌肉量、身体水分、基础代谢率（BMR）等多项身体指标；
2. 数据上传互通：设备支持Wi-Fi、蓝牙传输，可拓展选配4G通信模块，将结构化体检数据自动上传归档，实现“测量即记录，无需手工录入”；设备开放标准化 API/HL7 通用医疗数据接口，数据格式符合基层公共卫生数据规范，可对接院内慢病管理类业务平台。
三、硬件技术要求
1. 整机为一体化立式主机，集成超声波测高模块、高精度称重平台、四点接触式 BIA 电极脚垫，机身内置热敏打印模块；
2. 通信配置：标配 2.4GHz Wi-Fi、蓝牙 4.2 及以上版本，支持选配 4G 无线传输模块；
3. 显示交互：配备≥7 英寸 LCD/LED 高清触控显示屏，支持中文操作界面与人体测量结果语音播报；
4. 供电方式：标准 AC 220V 市电供电，设备支持外接 UPS 电源或选配备用电池，保障断电临时使用。
四、软件合规要求
配套设备管理软件具备对应医疗器械备案 / 注册资质（仅基础身高体重测量为一类医疗器械；含人体成分分析诊断功能需取得二类医疗器械注册证）；提供标准化 API、HL7 数据交互接口，输出数据格式符合基层公卫规范，可与院内慢病管理相关业务系统实现数据互通。
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