医疗设备需求参数表
	科  室
	心血管内科
	设备名称
	脉搏波医用血压计（筒式电子血压计）

	拟采购数量
	1
	参数用途
	市场调查

	一、技术功能参数
1.显示配置：设备配备数字背光显示屏（LED），屏幕亮度充足，各光线环境下测量数据清晰可见；
2.测量范围 
（1）压力测量量程不小于 0～300mmHg（0～40kPa）；
（2）脉搏测量量程：40 次 / 分～180 次 / 分；
3.测量准确度 
（1） 压力测量误差控制在 ±2mmHg（±0.267kPa）及以内； 
（2）脉搏在 40-180 次 / 分测量区间内，误差不超过 ±2%；
4.测量肢体适配：支持左、右单侧手臂分别独立完成血压检测；
5.超压安全保护功能：设备具备超压自动泄压防护，当内部压力超过 300mmHg 时启动快速排气，全程急速排气时长≤10 秒；
6.测量适配性能：采用筒式上臂测量腔体结构，适配上臂肱动脉部位血压测量；
7.结构调节功能：臂筒支撑角度可调节，调节范围≥0‑25°，适配不同臂长、体型受检者放置手臂。
8.数据输出功能：设备支持测量结果纸质打印，可完整输出单次检测数值记录。
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