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	1
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	市场调研

	设备基础组成：应至少包括非接触式人体三维外形采集单元或等效采集装置、受试者定位/站立组件、设备控制与显示终端、数据处理单元（可为通用计算机/工作站，不强制专用定制工控硬件）、三维人体重建及体型体态分析软件，以及报告输出和数据导出所需的配套组件。系统应能够在标准化测试流程中完成三维外形采集、模型重建、体围测量、静态体态分析、结果保存和报告生成；不限定具体扫描、成像或机械实现方式。

1.全身三维外形采集与模型重建功能

应能够采用成熟的非接触式三维采集方式获取受试者全身外形信息，并生成可旋转查看的三维人体模型或具有等效信息表达能力的三维可视化结果。测试过程应适合健康体检和运动康复门诊常规使用，不依赖放射成像。

2.身体围度自动测量功能

应能够基于三维采集结果自动获得常用身体围度。测量部位应至少覆盖胸部/胸围、腰部、臀部、上臂、大腿和小腿等常用部位，并能够分别记录适用的左右侧结果。围度结果应以明确数值显示并保存，便于复测比较。
3.静态体态评估功能

应能够对受试者自然站立状态下的主要体态特征进行自动或半自动分析，至少覆盖头颈、肩部、骨盆及下肢等部位。常见结果应能够反映头部位置偏差、高低肩/圆肩、骨盆前后位置变化、膝关节或腿型偏差等体态表现。不同产品可采用具有相同临床或运动评估意义的指标名称和分析方式。

4.左右对称性比较功能

应能够结合三维模型、体围或关键体态结果，对左右肩部、上肢、下肢等可比较部位的差异进行显示或分析，用于发现明显的左右不对称，并为后续肌力、平衡、足底压力等专项评估提供筛查依据。

5.体型及体态结果可视化功能

应能够在三维人体模型或相应图形上直观标示主要测量位置和体态结果，使工作人员能够结合数值和图形查看受试者体型、姿势及左右差异。结果显示应便于向受试者进行健康解释和运动指导。

6.标准化测试与结果复核功能

系统应提供明确的站姿、测试位置或语音/界面提示，帮助受试者按照统一方式完成测试。对采集失败、姿势不符合要求或结果明显异常的情况，应允许重新测试或由工作人员进行复核，避免将无效结果直接作为正式结果。

7.历史记录与前后对比功能

应支持保存同一受试者历次三维模型、身体围度和体态结果，并能够对不同时间点的主要围度及体态指标进行对比，用于减重、抗阻训练、姿势训练及运动康复前后的随访。

8.报告生成与输出功能

应能够生成结构化体型体态评估报告。报告至少应包括受试者基本信息、三维人体模型或代表性图像、主要身体围度、静态体态结果及必要的对比信息，并支持打印或以常用电子格式保存。

9.受试者档案与数据管理功能

应支持建立受试者档案，并将历次测试结果、围度数据、体态结果和报告统一保存；能够按受试者信息和测试日期查询既往记录。档案查看、数据导出和系统管理应具备与设备使用场景相适应的基本权限控制和数据备份能力。

10.科研随访、数据导出与系统兼容功能

系统保存的主要身体围度和体态量化结果应能够进行历史查询和批量整理，并支持以Excel、CSV、TXT或其他通用结构化格式导出主要结果，便于开展人群特征分析和干预前后比较。导出数据应能够对应受试者编号/研究编号、测试日期及主要量化指标，核心数值不应仅以PDF报告或图片形式提供。若产品具备开放接口，可提供相应接口说明，供后续与运动促进健康管理平台或医院其他相关信息系统开展数据交换参考；不强制必须配备对接接口，也不要求与管理平台采用同一品牌。


