医疗设备需求参数表
	科      室
	[bookmark: _GoBack]疾病管理中心、济慈医疗部
	设备名称
	全自动臂筒式电子血压计（台式臂筒隧道式）

	拟采购数量
	7
	参数用途
	市场调研

	1.显示配置:设备配备数字背光显示屏(LED)，屏幕亮度充足，各光线环境下测量数据清晰可见。
2.测量范围
(1)压力测量量程不小于0~300mmHg;
(2)脉搏测量量程:40次/分~180次/分;
3.测量准确度
(1)压力测量误差控制在士3mnHg及以内;
(2)脉搏在40-180次/分测量区间内，误差不超过士2%;
4.测量肢体适配:支持左、右单侧手臂分别独立完成血压检测;
5.超压安全保护功能:设备具备超压自动泄压防护，当内部压力超过300mmHg时启动快速排气;
6.测量适配性能:采用筒式上臂测量腔体结构，适配上臂肱动脉
部位血压测量;适配不同臂长、体型受检者放置手臂；
7.结构调节功能:臂筒支撑角度可调节，调节范围≥0-25°；
8.数据输出功能:设备支持测量结果纸质打印，可完整输出单次
检测数值记录。



